JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG ***—200*

代替JG 3036－1996

混凝土试验用搅拌机

Mixers for concrete test

（征求意见稿）

（2007年11月12日）

200*－**－** 发布                   200*－**－**实施

中华人民共和国建设部  发 布

JG ***—200*

前     言

为加强对建筑业实验室管理，提高检测试验工作水平，确保工程质量，建设部为此制/修订一系列与试验方法相配套的专用试验仪器设备产品标准，本标准是该系列标准之一。

本标准的主要内容有：1主题内容与适用范围；2引用标准；3产品分类；4技术要求；5检验方法；6检验规则；7标志、包装、运输、贮存；本标准用词、用语说明。本标准的技术要求为强制性标准，检验方法为推荐性的，仪器生产和用户可采用更先进、更合理的方法进行仪器性能试验。

在实验室资质审查评定时，对专用仪器设备应按相应标准进行检验，以提高检测试验工作水平，确保工程质量。自本标准实施之日起，混凝土试验室用的混凝土试验用搅拌机，均应按本标准进行验收。

本标准是对JG 3036-1996《混凝土试验用搅拌机》的修订。修订的主要内容有：

1） 取消了行星式、立轴强制式、自落式三种构造型式的搅拌机，增加了双卧轴强制式和旋杯强制式搅拌机；

2） 增加了搅拌机转速的规定；

3） 将搅拌机空载运转噪声从70dB（A）降低到65dB（A），满载运转工作噪声由85dB降低到80dB；

4） 加料口距地面高度从1.2m降低到1.1m；

5） 累计无故障工作时间从200h增加到300h，提高搅拌机的可靠性；

6） 搅拌筒和搅拌叶的材质、壁厚作了相应规定；

7） 修改了检验规则。

本标准自实施之日起代替JG 3036-1996。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮编100013，E-mail：jgbzcabr@vip.sina.com）。

本标准参编单位：清华大学、辽宁省建设科学研究院、甘肃土木工程科学研究院、南京水利科学研究院、华南理工大学、哈尔滨工业大学、北京城建集团总公司构建厂、沈阳北建机械制造有限公司、浙江省上虞市宏兴机械仪器制造有限公司、浙江中科仪器有限公司、沧州路达建筑仪器制造有限公司、沈阳市金鑫检测仪器厂、建研建材有限公司。

本标准主要起草人： 冷发光、田冠飞、丁威、安雪晖、王元、杜雷、丁建彤、杨医博、黄智山、蔡亚宁、周虎、张铁英、张关来、谢岳庆、李健、金石玉、韦庆东、何更新。

中华人民共和国建筑工业行业标准

混 凝 土 试 验 用 搅 拌 机   JG ***—200*

Mixers for concrete test

1 范围

本标准规定了试验用混凝土搅拌机（以下简称搅拌机）的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于混凝土试验用搅拌机的设计、生产和质量检验。

2 规范性引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 700－2006	碳素结构钢

GB/T 4214.1		声学 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分：通用要求

DL/T 5150－2001 水工混凝土试验规程

3 分类与标记

3.1混凝土试验用搅拌机由电机、减速箱、电气控制系统、搅拌筒、搅拌叶、支架底座组成。

3.2搅拌机按公称容量（出料容量）分为：

- 30L；

- 60L；

- 100L。

3.3搅拌机按构造型式分为：

- 单卧轴式强制搅拌机

- 双卧轴式强制搅拌机

- 旋杯式强制搅拌机

3.4型号编制

搅拌机型号由搅拌机代号、特性代号及主参数代号组成。其型号说明如下：

HJ

本标准代号

主参数代号：公称容量

特性代号：D—单卧式；S—双卧式；

X—旋杯式。

混凝土试验用搅拌机代号

3.4标记示例

- 搅拌机，构造形式为单轴强制式，公称容量60L。

混凝土试验用搅拌机   HJ D60   JG ×××—200×

- 搅拌机，构造形式为双卧轴强制式，公称容量100L。

混凝土试验用搅拌机   HJ S100   JG ×××—200×

- 搅拌机，构造形式为旋杯强制式，公称容量30L。

混凝土试验用搅拌机   HJ X30   JG ×××—200×

4  使用条件和材料要求

4.1 使用条件

4.1.1 搅拌机的使用环境为温度2℃～40℃，相对湿度不应大于90％，且不在雨淋、暴晒、有腐蚀性气体的条件下使用。

4.1.2 供电电源电压应为380V±10％；频率应为50Hz±0.5Hz。

4.2 材料要求

4.2.1搅拌机的叶片应使用性能不低于65Mn，且符合GB/T700要求的弹簧钢制造。

4.2.2 侧刮板应使用性能不低于经淬火处理的45A钢材或耐磨球墨铸铁等材料制造。

4.2.3 搅拌机搅拌筒体应使用性能不低于65Mn，且符合GB/T700要求的钢板制造。

5  要求

5.1 搅拌能力

5.1.1 搅拌机应在2min内将混凝土混合料搅拌成匀质混凝土。

5.1.2 搅拌过程中不应溢料、漏料。

5.1.3 搅拌机应卸料干净，残留量不大于2.0%。

5.1.4 搅拌混凝土拌合物时，应具有搅拌干物料的能力，持续时间应大于45s。

5.1.5 超载公称容量10%时，搅拌机应能正常工作。

5.2 结构与制造

5.2.1 搅拌机的转速为55±1转/min。

5.2.2 搅拌机空载运转时，搅拌筒应稳固无晃动，减速机和电机无异常声响。

5.2.3 搅拌机进料口距地面的高度不宜大于1.1m，宽度不宜大于1m。

5.2.4 搅拌机移动应灵活，工作时应具有良好的稳定性。

5.2.5 单卧轴和旋杯式搅拌筒在工作和出料位置应能可靠定位，倾翻操作力不宜大于160N。双卧轴搅拌机出料口的启闭操作力不宜大于150N。

5.2.6 叶片和侧向刮板应能调整或更换，与搅拌筒内壁的最大间隙不应大于3mm。

5.2.7 搅拌机筒壁厚度不应小于8mm。搅拌叶和侧刮板的厚度不应小于10mm。

5.2.8 转动系统及液压系统密封严密，不应漏油。

5.3 启动与控制

5.3.1 搅拌机在搅拌公称容量的混凝土停机后，3s内应能重新启动运转。

5.3.2 除启闭开关外，还应设置定时装置，运行3min的时间误差不超过2s。

5.4 双卧轴搅拌机卸料口

5.4.1 双卧轴强制式搅拌机出料口应密封防漏，且不贮水。

5.4.2 闭合时，卸料口位置距地面高度宜不小于0.25m。

5.5 安全性

5.5.1搅拌机转动部位应有防护罩。

5.5.2 搅拌机电气控制系统必须安全可靠，电器控制箱安装牢固，走线分明，绝缘可靠，绝缘电阻不应低于2，电器箱应具有防水、防震、防尘措施。

5.5.3 搅拌机旋转方向，应有明显标志。

5.6 防尘

应具备防尘装置，搅拌时无粉尘污染。

5.7 噪声

搅拌机空载噪声应小于65 dB（A），满载工作噪声应小于85 dB（A）。

5.8可靠性

5.8.1 搅拌机经过40个工作周期模拟试验后，其转动系统运转灵活，无异常声响，且搅拌叶片和侧向刮板经调整或更换后，搅拌机工作正常可靠。

5.8.2 搅拌机的累计无故障工作时间不应小于200h。

5.9 外观

5.9.1 搅拌机外露表面应作防锈处理，油漆涂层应光滑，色调均匀一致，不应有皱皮、脱皮、气泡和流痕等现象。

5.9.2 铸件表面光滑，不应有毛刺和飞边等缺陷。

5.9.3 气割边缘应圆滑平直。

5.9.4 焊缝应美观平整，不得有漏焊、裂纹、弧坑、气孔、夹渣、烧穿、咬肉等现象和缺陷。同一焊缝宽度应一致，焊缝最大宽度与最小宽度之差应小于3mm。飞渣、焊渣应清除干净。

5.9.5 产品的铭牌和标牌应字迹清楚，不得有刻痕、脱漆、安装应端正牢固。

6  试验方法

6.1 搅拌能力

6.1.1搅拌均匀的混凝土，颜色一致，同一罐不同部位的混凝土拌合物中砂浆堆积密度的相对误差小于1.0%和单位体积混凝土拌合物中粗骨料重量相对误差不超过5％为评定指标。试验方法按DL/T 5150－2001中3.8“混凝土拌和物拌和均匀性试验”规定进行。

6.1.2 搅拌公称容量的混凝土，目测其是否有溢料、漏料的现象。

6.1.3 残留量试验

按公称容量搅拌坍落度为30~50mm的混凝土，搅拌60s后卸料，用感量20g的台秤称其质量，计算进料质量与出料质量之差，试验重复三次。

混凝土残留量按（1）式计算：

|  |  | （1） |
| --- | --- | --- |

式中：    Qc—混凝土残留量，%；

、、—分别为第一、第二、第三次试验的进料质量与出料质量之差，kg；

Q—进料质量，kg。

6.1.4干搅拌试验

按表1的配比加入水泥、砂、石子干物料，启动搅拌机进行搅拌，观察搅拌情况，持续45s后停机，卸出物料。然后重新加入物料进行搅拌。干搅拌试验重复3次，以3次均无卡石子现象即为合格。

干搅拌试验应采用粒径为5~40mm的碎石进行试验。

表1  干搅拌试验混合料配比                       kg

| 名 称 公称容量，L | 水泥 | 砂 | 碎石 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 8 | 15 | 30 |
| 60 | 16 | 30 | 60 |
| 100 | 26 | 50 | 100 |

6.1.5超载试验

以实际搅拌混凝土来测定搅拌机的超载能力。搅拌公称容量110%的混凝土，无明显溢浆、溢料现象，搅拌机工作正常，传动机构无异常声响，试验即为合格。

6.2 结构与制造

6.2.1搅拌机空载运转时，用秒表测量每分钟某标记叶片的转动次数，测量3次的平均值即为搅拌机转速。

6.2.2 目测。

6.2.3 用最小刻度为1cm，长度为2米的卷尺或皮尺测量。

6.2.4 目测。

6.2.5 在满载工况，经搅拌停机后，用拉力计钩住手柄手握位置，将作用力加在垂直手柄的方向，测出使手柄移到工作位置时的最大拉力，即为手柄操作力。

6.2.6 搅拌机的叶片和侧刮板与搅拌筒壁之间的间隙，用塞规测量。搅拌叶片每旋转45度测量一次，记录最大间隙。

6.2.7 用最小刻度为1mm的钢尺测量。

6.2.8 目测。

6.3 启动与控制

6.3.1空载运转停机3s后，能重新启动，运转正常。

6.3.2 将定时装置设置3min，空载运转至自动停机，同时采用精度不大于0.1s的秒表测量，取两者误差的三次测量平均值。

6.4 双卧轴搅拌机卸料口

6.4.1双卧轴搅拌机未装料时，将卸料门关上，倒入10kg水（用感量为2g的天平或电子称称量），静至10分钟，然后开启运转2min，观测底部是否有漏水现象。将水放掉，待其晾干后，倒入10kg水，静至10分钟后，打开卸料门将水装入容器中测量重量，若重量损失在100g内，即为合格，否则不合格。

6.4.2 卸料门闭合后，卸料口位置距地面高度采用最小刻度不大于1cm的钢尺或卷尺测量。

6.5 安全性

6.5.1 目测。

6.5.2 目测、用直流兆欧表在电源进线任意极与机体之间测定。

6.5.3 目测。

6.6 防尘

搅拌工程容量的混凝土，目测。

6.7 噪声

按GB/T 4214.1的有关规定进行。

6.8可靠性

6.8.1 试验按表2的配比加入粉煤灰、水、砂、石子等进行搅拌，共进行40个周期工作循环（每个周期搅拌机运转为1h、停机15min，停机时允许紧固、调试和正常保养）。当物料变干时，可加入适量水继续进行搅拌。

经40个周期工作循环后，符合5.8.1要求试验即为合格。

表2  可靠性试验混凝土配合比                       kg

| 名 称 公称容量，L | 粉煤灰 | 水 | 砂 | 碎石 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5.5 | 3 | 15 | 30 |
| 60 | 11.0 | 6 | 30 | 60 |
| 100 | 18.0 | 10 | 50 | 100 |

注： 按体积相等的原则，用粉煤灰取代水泥，粉煤灰用量为：

|  | f=cγfγo |  |
| --- | --- | --- |

式中： f—粉煤灰用量，kg；

c—水泥用量，kg；

γf—粉煤灰密度，g/cm3 ；

γo—水泥密度，g/cm3。

6.8.2 搅拌机的累计运转300h，出现1次（含）故障，则不符合要求。

6.9 外观

目测。

7 检验规则

7.1 检验分类

搅拌机的检验分为型式检验和出厂检验。

7.1.1 型式检验和周期性检验

凡遇下列情况之一者，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

  - 结构、工艺、材料改变影响产品性能时；

  - 正常生产时，每年至少进行一次；

  - 停产半年以上（包括半年）恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

7.1.2 出厂检验

对型式检验合格，正式投产的搅拌机，均应在出厂前由制造厂质量检验部门按出厂检验项目进行检验，合格者方准出厂。

7.2 检验项目

搅拌机各类检验项目见表3。

表3  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性能要求 | 试验方法 | 型式检验 | 出厂检验 |
| 1 | 搅拌能力 | 5.1 | 6.1 | √ |  |
| 2 | 结构与制造 | 5.2 | 6.2 | √ | √ |
| 3 | 启动与控制 | 5.3 | 6.3 | √ | √ |
| 4 | 双卧轴搅拌机卸料口 | 5.4 | 6.4 | √ | √ |
| 5 | 安全性 | 5.5 | 6.5 | √ | √ |
| 6 | 防尘 | 5.6 | 6.6 | √ |  |
| 7 | 噪声 | 5.7 | 6.7 | √ |  |
| 8 | 可靠性 | 5.8 | 6.8 | √ |  |
| 9 | 外观 | 5.9 | 6.9 | √ | √ |

7.3 判定规则

7.3.1 型式检验，每一型号搅拌机的最大批量不超过50，随机抽取2台，按表3中型式检验项目检验，其中每台测试的主要项目必须全部达到本标准相应的技术要求。一般项目中，超过一台项不合格，则判定为不合格。如有一台中的一项不能满足要求，则允许加倍抽样，复检不合格项。复检时，若全部达到要求，则可判定为合格。若其中仍有一台仍不合格本标准要求，则判定为不合格。

7.3.2 出厂检验，凡出厂的每台搅拌机，按表4规定的检验项目进行检验，全部合格者，可定为合格。出厂检验的主要项目的实测数据应记入随机文件中，随机文件中还应写明产品规格；外形尺寸；电机类型及功率；搅拌筒、搅拌叶和侧刮板的材质和厚度等内容。

7.3.3 制造厂应提供由国家认定检测单位所做的相关性能测试报告。

7.3.4 搅拌机在用户遵守保管，安装和使用规定的条件下，从制造厂发货之日起12 个月内，若因制造不良而影响正常使用时，生产厂应为用户修理或更换。

8 标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

每台搅拌机应在适当位置固定产品铭牌和标牌。

标牌内容包括：产品名称和型号、尺寸、重量、公称容量、电压、电机功率、制造厂名称、出厂编号及出厂日期。

8.2 包装

搅拌机包装必须牢固可靠，标有“请勿倒置”、“防淋”等字样，随机工具及备件放置在工具箱内随机出厂。

每台搅拌机出厂时应有产品使用说明书、产品合格证、随机工具备件及装箱清单。

8.3 运输

产品在运输过程中，应避免碰撞、抛投、雨雪淋湿。

8.4 贮存

搅拌机应防止受潮，需存放在环境温度-20~40℃、相对湿度不大于90%、清洁且通风良好的库房内，空气中不得含有腐蚀性气体。