- JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

- JG ***—200*

混凝土抗冻试验设备

Apparatus for concrete resisting fost

（征求意见稿）

（2007年11月12日）

2008-**-** 发布         2008-**-** 实施

中华人民共和国建设部  发 布

- JG ***—200*

前     言

为加强对建筑业实验室管理，提高检测试验工作水平，确保工程质量，建设部为此制/修订一系列与试验方法相配套的专用试验仪器设备产品标准，本标准是该系列标准之一。

根据建设部建标[2006]第78号文《2006年建设部归口工业产品行业标准制订、修订计划的通知》的要求，批准了《混凝土抗冻试验设备》的制订立项任务。标准编制组在广泛调研、认真总结实践经验、广泛征求意见的基础上，制定了《混凝土抗冻试验设备》标准。

本标准的主要内容有：1范围；2规范性引用标准；3产品分类；4混凝土快速冻融试验设备性能要求；5混凝土慢速冻融试验设备性能要求；6混凝土单边冻融试验设备性能要求；7检验方法；8检验规则；9标志、包装、运输、贮存及本标准用词、用语说明。本标准的技术要求为强制性标准，检验方法为推荐性的，仪器生产和用户可采用更先进、更合理的方法进行仪器性能试验。

在实验室资质审查评定时，对专用仪器设备应按相应标准进行检验，以提高检测试验工作水平，确保工程质量。自本标准实施之日起，混凝土试验室用的混凝土抗冻试验设备，均应按本标准进行验收。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮编100013，E-mail：jgbzcabr@vip.sina.com）。

本标准参编单位： 清华大学、铁道部科学研究院、南京水利科学研究院、辽宁省建设科学研究院、华南理工大学、黄河水利委员会黄河水利科学研究院、中交天津港湾工程研究院、浙江路达机械仪器有限公司、北京三思行测控技术有限公司、浙江中科仪器有限公司、北京耐恒检测设备科技发展有限公司、天津天宇实验仪器有限公司、沧州路达建筑仪器制造有限公司、建研建材有限公司。

本标准主要起草人： 冷发光、田冠飞、丁威、李庆斌、安雪晖、谢永江、丁建彤、王元、杨医博、郑光和、李俊毅、陈金德、陆国良、谢岳庆、王植槐、王玉杰、李健、周永祥、鲍克蒙。

中华人民共和国建设部200*-**-**批准                           200*-**-**实施

中华人民共和国建筑工业行业标准

混 凝 土 抗 冻 试 验 设 备    JG ***—200*

- Apparatus for concrete resisting fost

1 范围

本标准规定了试验用混凝土抗冻试验设备的分类、性能要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于混凝土抗冻试验设备的设计、生产和质量检验。

2 规范性引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3280－1992 	不锈钢冷轧钢板

GB 4706.1			家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.13			家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 4706.17			家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求

GB 4706.19			家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB/T 4214.1			声学 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分：通用要求

GBJ82－85			普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

DL/T 5150－2001		水工混凝土试验规程

JTJ 270－98 			水运工程混凝土试验规程

JTG E30－2005		公路工程水泥及水泥混凝土试验规程

SL 352－2006 		水工混凝土试验规程

SJ 20722－1998		热电阻温度传感器总规范

3 组成、分类与标记

- 3.1 组成

混凝土抗冻试验设备，主要由自动控制存储系统、加热冷却系统和冻融循环试验箱三部分组成。

- 3.2 分类

抗冻试验设备按冻融形式和公称容量分为：

- 混凝土快速冻融试验设备；3组，5组、9组（400mm×100mm×100mm试件）

- 混凝土慢速冻融试验设备；5组，10组（150mm×150mm×150mm试件）

- 混凝土单边冻融试验设备。2组，3组（150mm×70mm×110mm试件）

注：一组为3块混凝土试件。

3.3标记

3.1.1标记方法

抗冻试验设备型号由抗冻试验设备代号、特性代号、主参数代号及本标准编号组成。其型号说明如下：

本标准代号

主参数代号：公称容量

特性代号：K-快冻、M-慢冻、D-单边冻融

混凝土抗冻试验设备代号特性代号：HD

- 3.1.2标记示例

- 混凝土快速冻融试验设备，公称容量9组。

混凝土抗冻试验设备   HDK9   JG ****—200*

- 混凝土慢速冻融试验设备，公称容量10组。

混凝土抗冻试验设备   HDM10   JG ****—200*

- 混凝土单边冻融试验设备，公称容量3组。

混凝土抗冻试验设备   HDD3   JG ****—200*

- 4  使用条件和材料要求

- 4.1 使用条件

4.1.1 试验设备的室内机组应在环境温度2℃～38℃、室外机组应在环境温度－20℃～40℃、相对湿度不应大于90％、不被雨淋、不被水浸泡、周围应无强烈振动及强电磁场影响的条件下使用。

4.1.2 供电电源电压应为380V±10％；频率应为50Hz±0.5Hz。

4.2 材料要求

- 4.2.1 冻融试验箱内部结构等易腐蚀部件应采用符合GB3280－84中307不锈钢或工程塑料板或涂塑铁板等能防止锈蚀的材料制作。

4.2.2 快速冻融试验设备试件盒应采用导热性能良好、具有弹性的橡胶材料制作；慢速冻融试验设备试件架应采用符合GB3280－84中307不锈钢材料或涂塑铁板等能防止锈蚀的材料制作；单边冻融试验设备的试件容器应由符合GB3280－84中307不锈钢制作。

- 5  要求

- 5.1 混凝土快速冻融试验设备要求

- 5.1.1温度

冻融箱内混凝土试件的可调节范围不应小于-20℃～10℃，控温精度不应大于1℃。

满载运转时冻融箱内各点温度的极差不得超过2℃。

除了埋设在冻融箱内中心试件的温度传感元件外，还应在箱内中心位置、任一对角线两端处（一支靠近上表面50mm处，另一支靠近箱底50mm处）分别设置与防冻液接触的温度传感元件，所用温度传感元件应符合SJ 20722－1998要求。

- 5.1.2 升降温系统和控制系统

升降温系统和控制系统应能确保每次冻融循环符合下列标准要求：

GBJ82－85			普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

DL/T 5150－2001		水工混凝土试验规程

JTJ 270－98 			水运工程混凝土试验规程

JTG E30－2005		公路工程水泥及水泥混凝土试验规程

SL 352－2006			水工混凝土试验规程

应能实时显示中心试件温度、冻融箱内平均温度、箱内温度极差和当前循环次数，并以不大于2min的时间间隔记录存储温度变化数据和处理。

断电或其他原因停机后，具备记忆功能，重新启动后可继续进行。

应设有故障报警装置。

注：除本标准外，厂家的产品广告、说明书等资料上应明确标明本产品所满足的上述相关工程标准，不符合某工程标准要求而注明的，由厂家自行承担后果。

- 5.1.3 试件盒

试件盒内侧面、底部应有橡胶突起部分，盒体长度为500mm，试件盒横截面尺寸见图1。

图1  橡胶试验盒横截面示意图

- 5.1.4 安全性

设备及组件应符合GB 4706.1、GB 4706.13、GB 4706.17和GB 4706.19的安全性相关要求。

- 5.1.5节能

公称容量为9组、5组和3组的快速冻融试验设备的满载最大运行功率分别不超过11kw、6kw、4kw，且满载运转时，每个冻融循环的耗电量分别不超过22kwh、12kwh、8kwh。

室外机组与快速冻融试验箱的传热连接应采用保温性能良好的保温管，且长度不宜大于3m。

冻融箱内应设有能使试件盒固定不动，且试件盒的相互间距为20±5mm的试件架。

- 5.1.6噪声

室内机组满载运转的工作噪声不应大于60 dB（A），室外机组不应大于65dB。

- 5.1.7可靠性

设备运转时，各项工作指标正常，运转稳定可靠，无异常。累计无故障工作时间应不小于4000h。

经运输试验后，设备性能应能满足出厂要求。

- 5.1.8 外观

设备外观整洁，各控制调整开关、旋钮等操作灵活。

产品铭牌和标牌应字迹清楚，不得有刻痕、脱漆、安装应端正牢固。

- 5.2 混凝土慢速冻融试验设备要求

- 5.2.1 温度

冻融箱内可调节范围应不小于-20℃～20℃，控温精度应不大于1℃。

满载运转时慢速冻融箱内各点温度的极差不得超过2℃。

除了在箱内中心安装有温度传感器外，还应在至少2个边角处设置温度传感器（符合SJ 20722－1998要求），以监测箱内温度极差。

- 5.2.2 升降温系统和控制系统

慢速冻融试验设备的控制系统和升降温系统应能确保每次冻融循环符合下列要求：

（1）试件首次均匀地降温至-18℃～-20℃的时间不超过2h；

（2）100mm×100mm×100mm和150mm×150mm×150mm试件的气冻保持时间应不小于4h，200mm×200mm×200mm试件的气冻保持时间应不小于6h；

（3）10min内加入温度为18℃～20℃的水，且水面至少高出顶层试件表面20mm；

（4）100mm×100mm×100mm和150mm×150mm×150mm试件的水融时间应不小于4h，200mm×200mm×200mm试件的水融时间不应小于5h；

应能实时显示中心试件温度、冻融箱内平均温度、箱内温度极差和当前循环次数，并以不大于10min的时间间隔记录存储温度变化数据和处理。

断电或其他原因停机后，具备记忆功能，重新启动后可继续进行。

应设有故障报警装置。

- 5.2.3 试件架

试件架尺寸应与所装的混凝土试件相适应，并保证试件之间以及与冻融箱底和冻融箱壁之间的间隙不小于30mm。架子和试件的接触面积不超过试件底部面积的1/15。

- 5.2.4 安全性

同5.1.4规定。

5.2.5节能

满载运转时，公称容量为10组和5组的慢速冻融试验设备最大运行功率分别不超过6kw、4kw，且每个冻融循环的耗电量分别不超过60kwh，40kwh。

设备应设置有每次冻融试验的融化水应循环使用的措施。

5.2.6噪声

设备的满载工作噪声应不大于55dB（A）。

5.2.7可靠性

同5.1.7规定。

5.2.8 外观

同5.1.8规定。

- 5.3  混凝土单边冻融试验设备要求

- 5.3.1 温度

单边冻融试验温度可调节范围应不小于＋20℃～-20℃，箱内最低温度不应超过-20.5℃，控温精度应不大于0.5℃。

满载运转时冻融箱内各容器盒之间的最大温差不得超过1℃。

冻融箱内除中心容器盒底部应安装有温度传感器（符合SJ 20722－1998要求）外，至少还应在箱内边角处其它两个试件盒底部安装相同的温度传感器，以监测箱内温度极差。

- 5.3.2 升降温系统和控制系统

单边冻融试验设备的升降温系统和控制系统应能确保每次冻融循环符合下列要求：

（1）冻融循环从20℃开始，以10℃/h的速度均匀降温至-20±0.5℃，维持3h后，以每10℃/h的速度均匀升温至20±0.5℃，维持1h后，开始下一个冻融循环。

（2）每小时最大可升/降温度应不小于10℃；

（3）在-20℃时可恒温时间应不小于3h；

（4）可连续工作时间应不少于28d。

控制系统应能实现对单边冻融设备进行自动控制、数据曲线实时动态显示，并以不大于1min的时间间隔自动存储试验数据的功能。

断电或其他原因停机后，具备记忆功能，重新启动后可继续进行。

应设有故障报警装置。

- 5.3.3 试件容器

试件容器由307不锈钢制成的顶部有盖、密封良好的容器，容器内空长度为250±1mm，宽200±1 mm，高120±1mm。容器底部安置高(5±0.1)mm的耐腐蚀材料制作的三角垫条。试件容器如图2所示。

图2  单边冻融试验容器示意图

1－盖子； 2－试验容器； 3－侧向封闭； 4－试验液体； 5－试验表面； 6－垫块；7－试件

试验容器内应设置有毛细吸管等液面调整装置。

冻融箱内装有可将冷冻液和试验容器上部空间隔开的密封装置。

- 5.3.4 安全性

同5.1.4规定。

- 5.3.5节能与环保

满载运转时，公称容量为3组和2组的单边冻融试验设备最大运行功率分别不超过6kw和4.5kw，且每个冻融循环的耗电量分别不超过48kwh和36kwh。

- 5.3.6噪声

设备的满载工作噪声应不大于50dB（A）。

- 5.3.7可靠性

同5.1.7规定。

- 5.3.8外观

同5.1.8规定。

- 6  试验方法

- 6.1 温度

- 6.1.1快速冻融试验设备

在四角位置安放中间预埋标准热电偶（标准铜－糠铜热电偶测温计，分度值0.2℃）的混凝土试件，在试验箱的中心位置安放一块混凝土试件，在试件中心同时埋设标准热电偶和设备自带的测温元件。其它位置也均安放混凝土试件。

在冻融箱内中心位置、任一对角线两端处（一支靠近上表面50mm处，另一支靠近箱底50mm处）分别设置与防冻液接触的标准热电偶。

将控制系统的温度调节至最大范围，启动设备运转6个循环。

从第2～6个循环过程中，预埋在混凝土试件中的五个标准热电偶的平均温度变化范围即为箱内试件的温度可调节范围。与防冻液接触的三个标准热电偶的相互两两误差平均值的最大值作为冻融箱内温度极差。预埋在中心试件中的标准热电偶与设备自带的中心测温元件的温度误差平均值作为温度控制精度。

6.1.2慢速冻融试验设备

混凝土慢速冻融试验设备。在试验箱内四角和中心安放标准热电偶（标准铜－糠铜热电偶测温计，分度值0.2℃），箱内装满公称容量的混凝土试件。

将控制系统的温度调节至最大范围，启动设备运转6个循环。

从第2～6个循环过程中，箱内五个标准热电偶的平均温度变化范围即为冻融箱的温度可调节范围。五个标准热电偶相互两两误差平均值的最大值作为冻融箱内温度极差。中心标准热电偶与设备自带的中心测温元件的温度误差平均值作为温度控制精度。

6.1.3单边冻融试验设备

混凝土单边冻融试验设备。在试验箱内四角和中心的试件容器底部安放标准热电偶（标准铜－糠铜）热电偶测温计，分度值0.2℃），箱内装满公称容量的混凝土试件。

将控制系统的温度调节至最大范围，启动设备运转6个循环。

从第2～6个循环过程中，五个标准热电偶的平均温度变化范围即为单边冻融试验机的温度可调节范围。五个标准热电偶相互两两误差平均值的最大值作为温度极差。中心标准热电偶与设备自带的中心试件容器底部测温元件的温度误差平均值作为温度控制精度。

- 6.2 升降温系统和控制系统

若冻融设备的温度满足要求，箱内装满公称容量的试件，按某要求设定控制参数，启动设备运转16个循环。

从第2～11个循环过程中，检验设备测量记录值是否满足该工程试验方法标准要求。

从第12～16个循环过程中，人为断电/启动三次（在冷冻期间和融化期间至少各两次，每次断电时间不少于5min），测试设备的断电记忆和重新启动性能。期间打开箱盖运行15min，检查报警系统的有效性。

6.3 试件盒、试件架和试件容器

采用最小刻度为1mm的直尺测量。

- 6.4 安全性

按GB 4706.1、GB 4706.13、GB 4706.17和GB 4706.19中规定的试验方法执行。

6.5节能

满载连续运转10个循环，用电表记录每个循环过程中的单时最大耗电量，其平均值作为设备最大运行功率；记录每个循环的总耗电量，其平均值作为单次循环的最大耗电量。

- 6.6噪声

按GB/T 4214.1的有关规定进行。

- 6.7可靠性

- 6.7.1 累计无故障时间

设备连续运行1a（8760h），记录发生故障的次数，若超过（含）3次，则不符合要求。

- 6.7.2 运输试验

将抗冻试验设备包装件置于卡车上，并应加以固定。在二级公路上应经20Km颠振试验后，检查包装件有无损坏，拆除包装箱后，应检查设备外观有无损伤，紧固件有无松脱。应在确信设备外观完好、紧固件无松脱现象后，按出厂检验项目检验。

6.8 外观

采用目测。

7 检验规则

7.1 检验分类

抗冻试验设备分为型式检验和出厂检验。

- 7.1.1 型式检验

凡遇下列情况之一者，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

  - 结构、工艺、材料改变影响产品性能时；

  - 正常生产时，每年至少进行一次；

  - 停产半年以上（包括半年）恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

- 7.1.2 出厂检验

对型式检验合格，正式投产的抗冻试验设备，均应在出厂前由制造厂质量检验部门按出厂检验项目进行检验，合格者方准出厂。

- 7.2 检验项目

抗冻试验设备各类检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 |  | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性能要求 | 试验方法 | 型式检验 | 出厂检验 |
| 1 | 温度 | 快冻 | 5.1.1 5.2.1 5.3.1 | 6.1 | √ |  |
|  |  | 慢冻 |  |  |  |  |
|  |  | 单边 |  |  |  |  |
| 2 | 升降温系统和控制系统 | 快冻 | 5.1.2 5.2.2 5.3.2 | 6.2 | √ |  |
|  |  | 慢冻 |  |  |  |  |
|  |  | 单边 |  |  |  |  |
| 3 | 试件盒 试件架 试件容器 | 快冻 | 5.1.3 5.2.3 5.3.3 | 6.3 | √ | √ |
|  |  | 慢冻 |  |  |  |  |
|  |  | 单边 |  |  |  |  |
| 4 | 安全性 | 快冻 | 5.1.4 | 6.4 | √ | √ |
|  |  | 慢冻 |  |  |  |  |
|  |  | 单边 |  |  |  |  |
| 5 | 节能 | 快冻 | 5.1.5 5.2.5 5.3.5 | 6.5 | √ |  |
|  |  | 慢冻 |  |  |  |  |
|  |  | 单边 |  |  |  |  |
| 6 | 噪声 | 快冻 | 5.1.6 5.2.6 5.3.6 | 6.6 | √ |  |
|  |  | 慢冻 |  |  |  |  |
|  |  | 单边 |  |  |  |  |
| 7 | 可靠性 | 快冻 | 5.1.7 | 6.7 | √ |  |
|  |  | 慢冻 |  |  |  |  |
|  |  | 单边 |  |  |  |  |
| 8 | 外观 | 快冻 | 5.1.8 | 6.8 | √ | √ |
|  |  | 慢冻 |  |  |  |  |
|  |  | 单边 |  |  |  |  |

注：表中“快冻”表示快速冻融试验设备；“慢冻”表示慢速冻融试验设备；“单边”表示单边冻融试验设备。

7.3 判定规则

7.3.1 型式检验，每一型号抗冻试验设备的最大批量不超过10，随机抽取2台，按表2中型式检验项目检验，其中每台测试的主要项目必须全部达到本标准相应的技术要求。一般项目中，超过一台项不合格，则判定为不合格。如有一台中的一项不能满足要求，则允许加倍抽样，复检不合格项。复检时，若全部达到要求，则可判定为合格。若其中仍有一台仍不合格本标准要求，则判定为不合格。

7.3.2 出厂检验，凡出厂的每台抗冻试验设备，按表2规定的检验项目进行检验，全部合格者，可定为合格。出厂检验的主要项目的实测数据应记入随机文件中。

7.3.3 制造厂应提供由国家认定检测单位所做的相关性能测试报告。

7.3.4抗冻试验设备在用户遵守保管，安装和使用规定的条件下，从制造厂发货之日起12 个月内，若因制造不良而影响正常使用时，生产厂应为用户修理或更换。

8 标志、包装、运输、贮存

- 8.1 标志

每台抗冻试验设备应在适当位置固定产品铭牌和标牌。

标牌内容包括：产品名称、规格、型号、尺寸、重量、电压、功率、制造厂名称、出厂编号及出厂日期。

- 8.2 包装

抗冻试验设备包装必须牢固可靠，标有名称、型号；收获单位及地址；“请勿倒置”、“小心轻放”、“防淋”等字样，随机工具及备件放置在工具箱内随机出厂。

每台抗冻试验设备出厂时应有产品使用说明书、产品合格证、随机工具备件及装箱单。使用说明书中应写明电气原理图、接线图等内容。

- 8.3 运输

产品在运输过程中，应避免碰撞、抛投、雨雪淋湿。

- 8.4 贮存

抗冻试验设备应防止受潮，需存放在环境湿度0~25℃、相对湿度不大于90%、清洁且通风良好的库房内，空气中不得含有腐蚀性气体。