CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T×××-2010

管道式电磁流量计在线校准要求

The Online Calibration Requirement for Piping Electromagnetic Flowmeter

(征求意见稿)

2010-**-**发布                                   2010-**-** 实施

————————————————————————————————

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

前    言

<<管道式电磁流量计在线校准要求>>有两种校准方法可供选用或配合使用，一个是标准表法，另一个是电参数法。

本标准中的附录A1、A2是规范性附录，附录B1、B2是资料性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国城镇供水排水协会负责起草并解释。

本标准主要起草单位：国家水大流量计量站，长春水务集团有限责任公司，广州市自来水公司、上海市申波自来水物探工程技术有限公司，×××，×××。

本标准参加起草单位：×××，×××，×××，×××。

本标准主要起草人：×××，×××，×××，×××。

本标准参加起草人：×××，×××，×××，×××。

本标准为首次发布。

引    言

管道式电磁流量计在全国供水、排水行业使用广泛，部份大口径管道式电磁流量计（DN200以上）被用作贸易结算，本应将此部分管道式电磁流量计及其他送有关计量机构进行检定及校准，但实际操作难度相当大。

一是全国大部份省份、地区无大口径流量计检定机构或设施；

二是大口径管道式电磁流量计一般都在基建时安装，且多数都是分体型安装方式，一些管道式电磁流量计的传感器与转换器距离较远，多采取传感器及线缆埋地的安装方式，拆出送检工程量相当大；

三是用户不接受拆表停水的过程。

因此，供水、排水行业供用水双方都急需解决管道式电磁流量计在线不停水的校准或检定问题，但基于目前国家只有实验室的相关电磁流量计检定规程，所以，在这样的背景下，经中国城镇供水排水协会申请，住房和城乡建设部批准，由协会设备材料工作委员会牵头进行该在线校准要求的编制工作，为管道式电磁流量计的在线校准提供依据。

本标准提供了两种不同的在线校准方法，分别是标准表法和电参数法。

标准表法是以标准表为标准器，使流体在相同时间间隔内连续通过标准表和被校管道式电磁流量计，比较两者的输出流量值，从而确定被校管道式电磁流量计与标准表所复现的流量值之间的关系。因此它的应用不局限于管道式电磁流量计，其它流量计的在线校准也可参照此方法的要求进行。鉴于选定超声流量计作为标准流量计，因此建议在DN200以上管线上采用本方法。

电参数法是根据管道式电磁流量计的测量原理，对影响在线运行的管道式电磁流量计的有关参数进行检测（如励磁线圈对地绝缘电阻、电极接液电阻偏差率、转换器各项参数转换准确度、零点漂移等），并控制在一定的变化范围之内，就可以达到其出厂时的测量准确度，满足使用要求。其中有关参数标准值的设定，一是按照规范性引用文件中的一些标准要求，二是通过实验室试验测定和现场实验验证得来。

管道式电磁流量计在线校准要求

1 范围

本标准适用于使用中和修理后的介质为自来水或江河水、地下水的管道式电磁流量计（以下简称电磁流量计）的在线校准，不适用于确定管道式电磁电磁流量计的特征系数。其中标准表法不适用于非满管校准，电参数法不适用于插入式电磁流量仪表和电磁式水表的校准。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 17167-2006  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T15479-1995  工业自动化仪表绝缘电阻  绝缘强度技术要求和试验方法

GB/T17611-1998  封闭管道中流体流量的测量  术语和符号

GB/T18659-2002  封闭管道中导电液体流量的测量  电磁流量计的性能评定方法

JJG 630-2003  标准表法流量标准装置

JJG 1030-2007  超声流量计检定规程

JJG 1033-2007  中华人民共和国国家计量检定规程  电磁流量计

JJF 1001-1998  通用计量术语及定义

JJF 1059-1999  测量结果不确定度评定与表示

JB/T9248-1999  电磁流量计

3 术语和定义

规范性引用文件中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 标准表

本标准中，标准表专指基于时差法原理的外夹式超声流量计。

3.2 标准管段

适合标准表安装的一段管道。该管道参数可以准确测量，对有衬里的管道，应准确了解衬层厚度和材料类型。标准管段与电磁流量计直接串联，前后直管段长度能够保证标准表的正确计量。建议在电磁流量计附近设置一段用耐腐性较强的材质制作的标准管段，例如：不锈钢管。

4 标准表法

4.1 概述

4.1.1 校准原理

以标准表为标准器，使流体在相同时间间隔内连续通过标准表和电磁流量计，比较两者的输出流量值，从而确定电磁流量计与标准表所复现的流量值之间的关系。

4.1.2 构成

主要由前后直管段、标准管段、标准表、电磁流量计等组成。

4.2 技术要求

4.2.1 电磁流量计应附有使用说明书，周期校准的电磁流量计还应有前次的校准或检定证书。

4.2.2 电磁流量计应有铭牌。铭牌上应注明：制造厂名，产品名称及型号，出厂编号，制造计量器具许可证标志和编号，适用范围，流量或流速范围，准确度等级等。

4.2.3 电磁流量计各项标记应清洁正确；传感器、转换器外观良好，配件齐全；零部件装配完整良好，紧固件结合牢固，符合电磁流量计的安装要求。

4.2.4 带有数字显示的电磁流量计其显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应清晰端正。

4.3 校准条件

4.3.1标准表

4.3.1.1 标准表应具有国家法定计量检定机构出具的检定证书，其基本误差应不低于±0.5%。

4.3.1.2 标准表的安装、使用应符合JJG 1030-2007 超声流量计检定规程的要求。一般情况下，标准表的安装位置应满足标准管段上游直管段不小于15倍管径长度，下游直管段不小于10倍管径长度。对水泵、半开阀门等严重扰流件，应保证前后各30倍管径长度直管段。电磁流量计本体可视为直管段。

4.3.1.3 标准管段及电磁流量计传感器法兰密封垫不能阻碍流体。

4.3.1.4 电源电压及频率应符合标准表的要求。

4.3.2 辅助计量器具

在线校准使用的卷尺，测厚仪，秒表等计量器具均应具有有效的检定或校准证书。

4.3.3 环境条件

4.3.3.1 环境温度、相对湿度、大气压力应符合标准表和电磁流量计使用说明书的要求。

4.3.3.2 外界磁场、机械振动应小到对标准表和电磁流量计影响可忽略不计的程度。

4.6.3.3 管道中应充满水且不含有气泡。

4.3.3.4 校准时的实际流速应不小于0.3m/s。

4.3.4 校准结果标准

校准结果应满足“GB 17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则”的要求。

4.4 校准项目和校准方法

4.4.1 随机文件和外观检查

检查随机文件，其结果应符合4.2.1条要求。

用目测的方法检查电磁流量计外观，其结果应符合4.2.2～4.2.4条要求。

4.4.2电磁流量计工作状态检查

4.4.2.1根据电磁流量计使用说明书要求，检查确定电磁流量计是否正常工作。

4.4.2.2根据电磁流量计检定证书或出厂校验单，检查转换器中影响计量准确度关键参数的输入是否正确。

4.4.3电磁流量计零点检查

具备停流条件的管道，检查电磁流量计的零点流量。

4.4.4 标准表的安装

4.4.4.1 标准表串联安装在电磁流量计上游侧或下游侧。

4.4.4.2 用量具分别在换能器安装位置附近的同一截面上大致等角分布测量n次外直径，或测量n次外周长推算出外直径，其平均值D按式(4-1)计算。

D=i=1nDin       ……………………………(4-1)

式中：n——测量次数，n≥4；

Di——第i点测得的管道外直径或推算出的外直径。

4.4.4.3 在换能器安装位置均布5个点，使用测厚仪测量管道壁厚，并取其平均值。

4.4.4.4 对无法测量的参数，如管道材质、衬里材料、厚度等，根据技术资料现场查明确认。

4.4.4.5将以上管道参数输入标准表内，得出换能器安装距离L。在标准管段上划线定位，以便准确地安装；也可用坐标纸剪成宽为L的长条，围在管壁上，使纸长等于周长，然后对折，定出换能器的位置。也可参照使用说明书推荐的方法执行。

4.4.4.6 清理已定安装位置附近的管壁(比换能器约大一倍的面积)，将管壁上的油漆、铁锈、污垢等清除干净，露出管道材质，打磨光滑。

4.4.4.7 在换能器表面均匀涂以耦合剂，将换能器上标志对准安装位置，使其发射面与管壁紧密接触。

4.4.4.8 用紧固件将换能器固定在管道上。将换能器信号传输电缆连接到转换器上。按要求将信号调试到最佳状态。

4.4.5电磁流量计计量性能校准

4.4.5.1示值误差

1.根据现场实际情况确定校准流量点，每个流量点校准3次。现场无法调节流量时可以采用在不同的时段进行校准。流量点一般选择1～3个。

2.每次校准时，同时读取并记录电磁流量计和标准表的示值。若读取的数值为瞬时值，则至少读取20个数值，取其平均值；若读取的数值为累积值，则应保证大于最小读数的1000倍或读取至少20分钟的累积值。

3.电磁流量计每个流量点每次校准的相对示值误差按式（4-2）计算。

Eij=qij−(qs)ij(qs)ij×100%………………… ……（4-2）

式中： qij——第i 流量点第j次校准时的电磁流量计示值（瞬时值或累积值）；

(qs)ij——第i 流量点第j次校准时的标准表示值（瞬时值或累积值）。

4.4.5.2 重复性

(Er)i=1(n−1)j=1n(Eij−Ei)2×100%　 …………… ……（4-3）

式中：n ——第i流量点的校准次数，n≥3；

Ei ——按类同式(4-1)计算。

4.4.5.3不确定度分析

1.数学模型：         E=q−qsqs×100%    ……………………… …（4-4）

式中： q——电磁流量计示值（瞬时值或累积值）；

qs——标准表示值（瞬时值或累积值），其中：

qs=vlK⋅πd24             ……………………（4-5）

式中：vl——声道上线平均流速；

K——流速分布修正系数；

d——管道内径。

2.标准表示值qs的相对标准不确定度：ur(qs)= Ur(qs)k，cr(qs)=−1…（4-6）

3.测量管径d的相对标准不确定度ur（d）：若管径测量误差为δ，按矩形分布考虑，则： ur（d）=δd3×100%；cr(d)=2  ………………………（4-7）

4.重复性Er的不确定度ur(Er):将各流量点中重复性最大值代入，cr(Er)=1。

5.平均示值误差E的相对标准不确定度urs(E)：

urs(E)=s(E)=1n(n−1)j=1n(Ei−E)2×100%  ………………（4-8）

式中： Ei——第i流量点的平均示值误差；

E——所有流量点的平均示值误差。

灵敏系数 crs(E)=1。

6.由于温度、压力影响相对较小，忽略其不确定度的影响。

7.合成标准不确定度ucr按式(4-7)计算。

ucr=ur(qs)⋅cr(qs)2+ur(Er)⋅cr(Er)2+ur(d)⋅cr(d)2+urs(E)⋅crs(E)2…（4-9）

8.扩展不确定度：Ur=k⋅ucr，k=2。………………………… …………（4-10）

5 电参数法

5.1 技术要求

5.1.1 电磁流量计的结构及其测量原理

5.1.1.1 结构

本部分所指电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律制成的测量导电液体体积流量的仪表。它是由转换器、连接线路和传感器组成的。

5.1.1.2 测量原理

电磁流量计的测量原理如图：

具有一定电导率的液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动，导电液体切割磁力线，在与流动方向垂直的管道直径两端产生与平均流速成正比的感应电动势，该感应电动势为：                                         图5-1　电磁流量计的测量原理图

E= Bdv                            （5-1）

式中:E——感应电动势；

B——磁感应强度；

d——两电极距离；

v——被测液体的平均流速。

体积流量qv为平均流速与测量管截面积的乘积：

qv =π4d2v                             （5-2）

由（4 - 1）、（4 - 2）式可得：

qv =π4d2×=KEB                     （5-3）

式中：K=π4d

由（5-3）式可知，体积流量qv与感应电动势E成线性变化，对于同一台电磁流量计，管道截面积和两电极的距离是固定不变的。由（5-1）式可知，感应电动势E与磁感应强度B成正比，与平均流速v成正比。感应电动势E通过两个与液体直接接触的电极检出，通过电缆传送至转换器，转换器将信号进行放大、转换处理后，可显示瞬时流量、累计流量，并能输出电流、频率和数字通讯信号，用于数据的传输监控管理或参与其他流量的控制和调节。

由（5-3）式可见，当K确定后，qv与E成正比，与B成反比关系。只需测定E、B的变化量，即可计算分析电磁流量计的流量测量准确度。

本办法主要对直接影响电磁流量计测量准确度的励磁线圈对地绝缘电阻，电极接液电阻偏差率、转换器各项参数转换准确度、零点漂移等因素进行校准，通过计算并与电磁流量计出厂标定时的状态或首次校准相比分析，以确定在用电磁流量计的计量性能。

一体式电磁流量计不存在电缆问题。分体式电磁流量计的连接电缆和电磁流量计传感器参数可同时测量。

5.1.2 外观

同第4.2.2～4.2.4条。

5.1.3 准确度等级

5.1.3.1 电磁流量计在规定的流量范围内其准确度等级、最大允许误差（相对示值误差）应符合表5-1的规定。

表5-1  准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±2.5% | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% |

5.1.3.2 电磁流量计的重复性误差不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。

    - 传感器性能要求

5.1.4.1 励磁线圈电阻值与出厂或首次校准时一致，其偏差率不超过±1.0%；

5.1.4.2 励磁线圈对地绝缘电阻应不小于20 MΩ；

5.1.4.3 传感器的接地电阻应符合仪表说明书要求；

5.1.4.4 传感器两测量电极接液（对地）电阻值应基本一致，两者的偏差率小于20%，且测量时伴有充放电现象。

5.1.5 转换器性能要求

5.1.5.1 电源端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于20 MΩ；

5.1.5.2 转换器瞬时流量的最大允许示值误差应不超过出厂准确度等级的要求；

5.1.5.3 转换器输出频率、输出电流的最大允许示值误差应不超过出厂准确度等级的要求；

5.1.5.4 保护功能

电磁流量计对流量特征系数的修改应有保护功能，能避免意外更改或能记录历史修改过程。校准时应记录该特征系数数值并且在校准记录中注明。周期校准的电磁流量计特征系数值应与上次校准时特征系数值相同并没有进行过修改。

5.1.5.5转换器的励磁电流应满足产品出厂说明书要求。

5.1.6 电磁流量计零点漂移不超过其量程的±0.1%。

5.2 校准条件

5.2.1 基本要求

5.2.1.1 电磁流量计应具有产品合格证，合格证应注明与电磁流量计铭牌相符的编号。

5.2.1.2 电磁流量计转换器的显示面板应清楚地显示流量及相关数据；

5.2.1.3 电磁流量计的安装以及预留直管段的要求，应符合仪表要求；

5.2.1.4 委托方应提供电磁流量计的出厂或首次校准时的下列数据：

1.励磁线圈电阻；

2.励磁线圈对地的绝缘电阻；

3.传感器的接地电阻；

4.连接电缆的参数（尤其是励磁电缆、信号电缆的电阻值）；

5.首次校准时电极接液（对地）电阻的偏差率。

5.2.2 传感器校准条件

5.2.2.1 被测液体电导率应符合生产厂家要求；

5.2.2.2 被测液体流速为0.3m/s～10m/s；

5.2.2.3 被测管道中应充满液体，没有气体聚集；

5.2.2.4 传感器应单独正确接地，且接地电阻小于10Ω（且接地电阻应符合生产厂家要求）。

5.2.3 转换器校准条件

5.2.3.1 参数设置应正确；

5.2.3.2 供电电源：

电 压：220VAC，或24VDC(或转换器铭牌上规定的电压)允差±10%；

频 率：转换器要求采用交流电源时，50Hz(或转换器铭牌上规定的频率)，最大允许误差±5%；

5.2.3.3 电流输出信号：（4～20）mA或（0～10）mA；

5.2.3.4 最大输出频率：参照生产厂家技术数据。

5.2.4 校准环境条件

5.2.4.1 环境温度、相对湿度、大气压力同第4.3.3.1条；

5.2.4.2 外界磁场、机械振动同第4.3.3.2条。

5.2.5 测量标准

5.2.5.1 测量标准应经由县级以上人民政府计量行政部门所属或授权的计量检定机构确认合格并具有检定合格证书或校准证书；

5.2.5.2 测量标准见表5-2：

表5-2   测量标准

| 序号 | 测量标准 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 最大示值误差/准确度等级 |
| 1 | 电磁流量模拟信号校准器 | 电磁流量计生产厂家提供的电磁流量模拟信号校准器的测量范围 | ±0.3% |
| 2 | 直流数字电流表 | （0～2）A | 412位 |
| 3 | 数字万用表 | （0～20 ）MΩ | 412位 |
| 4 | 500V兆欧表 | （0～500）MΩ 500V | 10级 |
|  | 绝缘电阻测试仪 | 0.01 MΩ～10GΩ | ±3% |
| 5 | 频率计 | 0.01Hz～1MHz | 1×10-6 |
| 6 | 指针式万用表 | （0～200）kΩ | ±1.5% |
| 7 | 接地电阻测试仪 | （0～2000）Ω | 312位 |

5.3 校准项目和校准方法

5.3.1 外观检查

用目测的方法检查电磁流量计外观，其结果应符合4.2.2～4.2.4条要求。

5.3.2 传感器校准

关闭电磁流量计电源，拆除转换器接线端子的连接电缆，作好标记。

    - 励磁线圈电阻

以数字万用表为测量工具，两个表笔分别接励磁线圈的两个端子，测量励磁线圈的电阻值。测量结果与首次检测时的电阻值或生产厂家提供该型号规格的励磁线圈的电阻值进行比对。

测量结果应满足5.1.4.1条的要求。

    - 励磁线圈对地绝缘电阻

1.以500V兆欧表为测量工具时，在励磁线圈的一个端子与地线之间施加直流电压，稳定后读数；

2.以绝缘电阻测试仪为测量工具时，将黑表笔连接电磁流量计接地端子，红表笔接入励磁线圈的一个端子，档位开关转到500V档，稳定10s后读数。

测量结果应满足5.1.4.2条的要求。

    - 传感器接地电阻

以接地电阻测试仪为测量工具，将两根辅助接地棒以直线相距传感器间隔5m～10m处打入地下。连接线至仪器相应端子。在200Ω～0Ω档位进行测试，显示的值即为传感器接地电阻值。

测量结果应满足5.1.4.3条的要求。

    - 电极接液（对地）电阻偏差率

以指针式万用表为测量工具。指针式万用表的黑表笔固定接地，红表笔分别接两个电极的信号端子。在测量时，应出现短暂的充放电现象，读取指针偏转最大值。

两电极接液（对地）电阻的偏差率按下式计算：

δR=|R1−R2|R×100%                         （5-4）

式中：δR——两个电极接液（对地）电阻的偏差率（%）；

R1——电极1接液（对地）电阻值（Ω）；

R2——电极2接液（对地）电阻值（Ω）；

R——两个电极接液（对地）电阻平均值（Ω）。

用指针式万用表测量电极接液（对地）电阻时应注意以下几点：

1.应在测量表笔接触端子的瞬间读取指针偏转最大值，测量值应以最初一次为准。若要再次测量，必须把电极信号输出端接地片刻以消除残余极化影响。

2.测两个电极接液（对地）电阻时，应用万用表同一测量表笔接电极，另一测量表笔始终接地。

测量结果应满足5.1.4.4条的要求。

5.3.3 转换器校准

    - 电源端子与外壳之间的绝缘电阻

1 关闭电磁流量计电源，以500V兆欧表为测量工具，在转换器的电源端子与转换器外壳之间施加直流电压，稳定后读数。

2 关闭电磁流量计电源，以绝缘电阻测试仪为测量工具时，将红表笔和黑表笔分别连接在转换器的电源端子与转换器外壳之间，档位开关转到500V档，稳定10s后读数。

测量结果应满足5.1.5.1条的要求。

    - 瞬时流量的示值误差和重复性

1.关闭电磁流量计电源，断开传感器和转换器之间的电缆连接。按照生产厂家提供的电路图进行转换器和电磁流量模拟信号校准器之间的电气连接。接好线并检查后通电，预热15min以上。将转换器参数按电磁流量模拟信号校准器的参数要求进行设置，在设置前分别记录需要修改的各项参数，以便校准结束后对参数进行恢复。

2.在满量程范围内选定至少3个流速/流量点(含常用流速/流量点)，将电磁流量模拟信号校准器流速/流量方向开关K分别置于选定的测量档位，调节流速/流量，读取转换器显示的流量值，每档重复3次，记录下来。

3.按上述方法校准转换器瞬时流量示值误差的计算公式为：

δQi=qi−qsiqsi×100%                            （5-5）

式中：δQi——第i(i=1，2，3…)流速/流量点的相对误差（%）；

qi——被校转换器第i流速/流量点i次流量的平均值（m³/h）；

qsi——第i(i=1，2，3…)流速/流量点的理论流量值（m³/h）。

取其中最大相对误差值为该转换器的流量示值误差δQ,,即：

δQ =max(δQi)                                （5-6）

此测量结果应满足5.1.5.2条的要求。

4.按下列计算公式计算转换器瞬时流量示值重复性误差：

Si=j=13qij−qi22                               （5-7）

δri=Siqi×100%	                               （5-8）

式中： Si—第i流速/流量点的标准偏差（m³/h）；

qij—第i流速/流量点第j次校准被检转换器显示的流量值（m³/h）；

qi—被校转换器第i流速/流量点j次流量的平均值（m³/h）；

δri—重复性误差（%）。

取其中δri的最大值作为该转换器的重复性误差δr, 即 δr=(δri)max

此结果应满足5.1.3.2条的要求。

5.3.3.3 转换器零点检查和校准

转换器与电磁流量模拟信号校准器的连接要求同5.3.3.2。

将电磁流量模拟信号校准器的流速/流量方向开关设置到“0”的位置，用电磁流量模拟信号校准器上的零位电位器进行调零或通过零点自校检测设定，直到转换器瞬时流量显示为0.000m3/h。

5.3.4  电磁流量计零点漂移值检查

断开传感器励磁线圈和转换器之间的电缆连接，保持电极信号线的电缆连接，检查后通电预热15min以上。将转换器中的参数设置恢复到正常工作状态，持续观测15min，每5min记录转换器的瞬时流量显示值Q0i。取绝对值最大的值与电磁流量计量程相比较，得到零点漂移δq0 。

零点漂移按下式计算：

δq0= 100%× (q0i)max /qg                            （5-9）

式中：qg—满量程流量值。

此零点漂移值应满足5.1.6的要求。

5.3.5 选校项目及其校准方法

5.3.5.1 转换器输出频率(对利用了输出信号的电磁流量计选做该项目)

转换器与电磁流量模拟信号校准器的连接要求同5.3.3.2。

以电磁流量模拟信号校准器为校准信号源，将频率计与转换器的频率输出端子相连接，设置至少3个以上的流速/流量测量点，测量相应的输出频率，记录测量结果（每个测量点测量3次）。按下式计算每个流速/流量点输出频率的相对示值误差：

(5-10)

δf=Δffo×100%                             (5-11)

式中：  Δf——某流速/流量测量点输出频率的示值误差（Hz）；

δf——某流速/流量测量点输出频率的相对示值误差（%）；

——某流速/流量测量点输出频率N次测量的平均值（Hz）；

fo——某流速/流量测量点输出频率理论值（Hz）。

此测量结果应满足5.1.5.3条的要求。

5.3.5.2 转换器输出电流(对利用了输出信号的电磁流量计选做该项目)

转换器与电磁流量模拟信号校准器的连接要求同5.3.3.2。

以电磁流量模拟信号校准器为校准信号源，将数字电流表与转换器的电流输出端子相连接，设置至少3个以上的流速/流量测量点，测量相应的输出电流, 记录测量结果（每个测量点测量3次）。按下式计算每个流速/流量点输出电流的相对示值误差：

(5-12)

δi=ΔIIo×100%                             (5-13)

式中：  ΔI——某流速/流量测量点输出电流的示值误差（mA）；

δi——某流速/流量测量点输出电流的相对示值误差（%）；

——某流速/流量测量点输出电流N次测量的平均值（mA）；

Ialignlo——某流速/流量测量点输出电流理论值（mA）。

此测量结果应满足5.1.5.3条的要求。

5.3.5.3励磁电流(对具备此功能的电磁流量计选做该项目)

将数字万用表串接在励磁电流回路上，将仪表接上电源，预热15min以上，使仪表处于励磁电流测量状态，测量励磁电流的正向值和反向值，按下式计算励磁电流的测量值和励磁电流的相对示值误差：

ILN=I+−I−                                      (7-5)

=                                      (7-6)

(7-7)

式中： ----励磁电流测量值（mA）

I+----励磁电流正向测量值（mA）

I−----励磁电流反向测量值（mA）

---励磁电流示值误差（mA）

----励磁电流标准值（mA）

----励磁电流的相对示值误差（%）

转换器的励磁电流应满足5.1.5.5要求。

转换器的瞬时流量、输出频率、输出电流和励磁电流四个校准项目可以合并操作，分别记录。

5.3.6 校准完毕后恢复原参数和接线。

- 校准结果处理和复校时间间隔

6.1 按照第4、5条不同校准方法的要求对电磁流量计进行校准后，把得到的各项数据分别按照附录A1、A2中格式记录下来，计算校准结果，存档备查。

可以出具校准报告。校准报告内容除了校准结果的一般内容外，还应包含以下内容：

1.被校单位的名称和地址

2.进行校准的地点

3.被校对象的描述和明确标识

4.校准位置的前后直管段情况及环境情况

5.对校准所依据的技术规范

6.校准日期与有效期

7.电磁流量计的规格型号及出厂编号

8.电磁流量计的准确度等级、流量范围、特征系数

9.校准所用测量标准的朔源性及有效性说明

10.校准结果说明

11.校准环境的描述

12.校准与核验人员签名

13.加盖校准单位印章

6.2 校准记录中不确定度分析一览表和瞬时流量测量结果不确定度的评定方法分别见附录B1、B2。

6.3 复校时间间隔

复校时间间隔由被校单位根据实际使用情况确定。建议复校时间间隔不超过2年。

附录A1

（规范性附录）

校准记录1

| 被校仪表 | 名 称 |  |  | 型 号 |  |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造单位 |  |  | 准确度等级: |  | 级 | 规 格 | mm |
|  | 流量范围 | ( ～ ) m3/h |  |  |  |  | 系 数 |  |
| 委托方 |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |
| 计量标准器 | 证书号 |  |  |  | 准确度/不确定度 |  |  |  |
|  | 名 称 |  | 型 号 |  |  |  | 编 号 |  |
|  | 换能器型号 |  | 编 号 |  |  |  | 安装方式 | 法 |
|  | 管道外径 | mm | 管道壁厚 |  | mm |  | 管道材质 |  |
|  | 衬里材质 |  | 衬里厚度 |  | mm |  | 所测介质 |  |
|  | 介质温度 | ℃ | 环境温度 |  | ℃ |  | 相对湿度 | % |
|  | 大气压力 | MPa | 表压力 |  | MPa |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 装置状态 | 使用前： 签名： |  |  |  | 使用后： 签名： |  |  |  |
| 序 号 | 标准表示值 | 平均流量 | 被校表示值 |  | 相对示值误差 |  | 平均误差 | 重复性 |
|  | （m3/h或m3） | （m3/h） | （m3/h或m3） |  | （%） |  | （%） | （%） |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准：             核验：             校准日期：       年     月      日

附录A2

（规范性附录）

校准记录2

| 生产厂家： 仪表型号： 仪表编号： 特征系数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准 确 度： 仪表口径： 生产日期： 使用单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程范围： 校准日期： 环境温度： 相对湿度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、传感器校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、励磁线圈电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、励磁线圈对地绝缘电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、电极1接液电阻： 电极2接液电阻： 偏差率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、传感器接地电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、转换器校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、电源端子与外壳的绝缘电阻： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、瞬时流量、输出电流、输出频率、励磁电流： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁流量模拟信号校准器位置（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瞬时流量 (L/s) | 第1次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第2次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第3次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理论值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出频率 (Hz) (选校项目) | 第1次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第2次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第3次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理论值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电流 (mA) (选校项目) | 第1次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第2次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第3次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理论值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 励磁电流 （mA） (选校项目) | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理论值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、电磁流量计零点漂移值： |  | 第1次测量 |  |  | 第2次测量 |  | 第3次测量 |  | 第4次测量 |  |
|  |  | 计算结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准：             核验：            校准日期：       年     月      日

附录B1

（资料性附录）

不确定度分析一览表

| 序号 | 符号 | 来 源 | 输入不确定度(%) | 可能的 分布 | 覆盖 因子 | 标准不确定度ur(xi)(%) | 灵敏系数cr(xi) | ¦cr(xi)¦ur(xi)¦ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ur(qs) | 标准表 |  | 正态 | 2 |  | -1 |  |
| 2 | ur(Er) | 测量重复性 |  | 矩形 | 3 |  | 1 |  |
| 3 | ur（d） | 测量管径d |  | 矩形 | 3 |  | 1 |  |
| 4 | urs(E) | 平均误差的标准偏差 |  |  |  |  | 1 |  |
| 合成标准不确定度：ucr= %，扩展不确定度：Ur= %，k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B2

（资料性附录）

瞬时流量测量结果不确定度的评定方法

B21 概述

B21.1 测量依据

本“管道式电磁流量计在线校准要求”（电参数法）。

B21.2 环境条件

环境温度、相对湿度、大气压力应符合测量标准和电磁流量计使用说明书的要求

B21.3 测量标准

电磁流量模拟信号校准器

B21.4 测量对象

电磁流量计转换器

B21.5 测量方法

首先选定电磁流量模拟信号校准器某一流速/流量点，此时电磁流量计转换器应输出该流速/流量点的标准瞬时流量值。读取转换器瞬时流量示值，连续测量3次，3次示值的算术平均值减去标准瞬时流量值，即得该流速/流量点瞬时流量的示值误差。

B21.6  评定结果的使用

符合上述条件的电磁流量计，一般可以直接使用本不确定度的评定结果，其它可使用本不确定度评定方法。

B22 数学模型

Δq=                              (B2-1)

其中：——某流速/流量点瞬时流量3次示值的算术平均值；

q0——某流速/流量点标准瞬时流量值；

Δq——某流速/流量点瞬时流量示值误差。

B23 输入量的标准不确定度的评定

输入量的不确定度来源主要是电磁流量计转换器瞬时流量的重复性。对一台电磁流量计，选择某流速/流量点，连续测量10次，得到测量列如表B2-1的数据。

表B2-1   单次测量值

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值（L/s） | q1 | q2 | q3 | q4 | q5 | q6 | q7 | q8 | q9 | q10 |

其算术平均值：

q=110i=110qi                             (B2-2)

单次实验标准偏差：

Si=i=110qi−q210−1                          (B2-3)

任意选择2台同类型电磁流量计，每台在某流速/流量点，重复测量瞬时流量10次，共得2组测量列，每组测量列按上述方法算得单次试验标准差，得到表B2-2的数据。

表B2-2        m组测量值

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | I(L/s) | I(L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示 值 (L/s) | q21 | q22 | q23 | q24 | q25 | q26 | q27 | q28 | q29 | q20 | q | si1 |
| 示 值 (L/s) | q31 | q32 | q33 | q34 | q35 | q36 | q37 | q38 | q39 | q30 | q | Si2 |

合并样本标准偏差为：

sp=i=110si2m                             (B2-4)

实际测量情况，在重复性条件下连续测量3次，以该3次测量值的算术平均值作为测量结果，可得到：

=Sp/3                                (B2-5)

相对标准不确定度为：

=〔u(q1)/〕×100%                    (B2-6)

B24输入量q0的标准不确定度的评定

B24.1 电磁流量模拟信号校准器误差引起的标准不确定度分量u(q0)

按照电磁流量模拟信号校准器的说明书或校准报告、检定证书提供的瞬时流量最大允许示值误差为±b, 为均匀分布，其包含因子k=3,则：

u(q0)=b/3                                   (B2-7)

相对标准不确定度为：

ur(q0)=〔u(q0)/〕×100%                         (B2-8)

B25合成标准不确定度的评定

B25.1 灵敏系数

数学模型：   Δq=                               (B2-9)

灵敏系数：             c2=∂Δq∂q0=−1           (B2-10)

B25.2 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 % | 不确定度来源 | 标准不确定度 % | ci | ciu(qi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瞬时流量重复性 | 〔/q0〕×100% | 1 | 〔/〕×100% |
| ur(q0) | 电磁流量模拟信号校准器误差 | 〔u(q0)/〕×100% | -1 | 〔u(q0)/〕×100% |

B25.3 合成标准不确定度的计算

输入量q1与q0彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式得到：

(B2-11)

B26 扩展不确定度的评定

取包含因子k=2由此得扩展不确定度为:

Urel=kucrel=2ucrel                                 (B2-12)

B27测量不确定度的报告与表示

Urel=2ucrel    (k=2)                             (B2-13)